加西贝拉压缩机有限公司

设备采购招标

1、招标内容：剖面分析仪，标书编号2023-15-技改-084 。

1.1、具体内容如下：

主要设备清单

| 序号 | 主要设备 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割机 | 台套 | 1 |  |
| 2 | 镶嵌机 | 台套 | 1 |  |
| 3 | 磨抛机 | 台套 | 1 | 双盘 |
| 4 | 显微镜 | 台套 | 1 |  |

1.2、技术参数：

1.2.1、基本要求

- 输入电源单相220V、50Hz，三线380V、50Hz；

- 具有中文、英文、西班牙文可切换操作界面，多语言标识；

- 软件均须正版，后续可免费升级；

- 符合海运且可以出口墨西哥的标准木箱，带熏蒸完成标记。

1.2.2、金相试样切割机

| 序号 | 规格 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大切割截面（mm） | Φ85 |  |
| 2 | 砂轮片规格（mm） | 300*2*32 |  |
| 3 | 转速（r/min） | 1450~3200 |  |
| 4 | 电动机功率（KW） | ≤3 |  |
| 5 | 紧急制动装置 | 急停开关 |  |
| 6 | 切割室照明 | 低压直流照明 |  |
| 7 | 切割平台规格（mm ） | 210*208 |  |
| 8 | 夹持装置 | 标配快速夹具（左右各一组） |  |
| 9 | 冷却装置 | 外置循环过滤水箱40L，多组可调喷水装置和清洗水枪 |  |
| 10 | 切割模式 | 手动砍切 |  |
| 11 | 观察窗 | 防爆透明工程塑料 |  |
| 12 | 外形尺寸(长*宽*高，mm) | 台式，≤760*760*760，投标方提供具体参数 |  |

1.2.3、全自动金相镶嵌机

| 序号 | 规格 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模具直径（mm） | φ30 |  |
| 2 | 模具套数 | 内含双样品隔板，数量1套 |  |
| 3 | 镶嵌程序 | 可编镶嵌工艺库，可储存99组镶嵌工艺 |  |
| 4 | 加热器（KW） | ≤3 |  |
| 5 | 镶样最大个数 | 2 |  |
| 6 | 镶嵌温度范围（℃） | 0～200℃，可调 |  |
| 7 | 镶嵌时间范围（min） | 0～30min，可调 |  |
| 8 | 压力范围（MPa） | 0-6MPa可调 |  |
| 9 | 镶嵌最短总时间（min） | ≤10 |  |
| 10 | 预压功能 | 预压压力、温度及时间可设定 |  |
| 11 | 加压方式 | 自动（电动液压系统） |  |
| 12 | 冷却方式 | 自动水冷（可选配冷水机），电磁阀控制 |  |
| 13 | 操作与显示方式 | 触摸屏，≥7寸 |  |
| 14 | 最大功率（KW） | ≤3 |  |
| 15 | 模腔高度（mm） | 有效高度≥60 |  |
| 16 | 外形尺寸(长*宽*高，mm) | 台式，≤760*760*760，投标方提供具体参数 |  |

1.2.4、全自动金相磨抛机

| 序号 | 规格 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磨抛盘 | 2个 |  |
| 2 | 每个磨抛盘主电机（KW) | ≤1 |  |
| 3 | 控制方式 | 触摸屏+PLC |  |
| 4 | 加压方式 | 气动多点加压（每个样品单独加压）+ 电动中心加压 |  |
| 5 | 磨抛盘直径(mm) | φ200、φ230、φ254、φ300等均可 |  |
| 6 | 磨抛盘转速（r/min） | 5-1500 |  |
| 7 | 磨抛盘转动方向 | 逆时针/顺时针任选，正反转自动切换 |  |
| 8 | 样品盘直径(mm) | 160 |  |
| 9 | 样品盘样品孔径(mm) | φ30六孔、φ30八孔、φ20六孔、φ40六孔、φ50三孔等均可 |  |
| 10 | 中心压力（N） | 300 |  |
| 11 | 单样品压力（N） | （1-40N）X 6，（1-60N）X 8（选件） |  |
| 12 | 样品盘转速（r/min） | 30-200（r/min），转向正反转可以切换 |  |
| 13 | 手动模式 | 可以选择多组参数，每组参数分别设置和调用 |  |
| 14 | 自动模式 | 多套工艺流程，每套工艺含10步工序参数（按顺序执行） |  |
| 15 | 常用材料制样工序 | 钢、铁、铝等12种材料制样工艺，每种材料最多10步工序 |  |
| 16 | 用户编程 | 可自行编程、调用 |  |
| 17 | 气源压力（MPa） | 0.6 |  |
| 18 | 磨头锁紧方式 | 电磁自动 |  |
| 19 | 外形尺寸(长*宽*高，mm) | 台式，≤760*760*760，投标方提供具体参数 |  |

1.2.5、金相显微镜

| 序号 | 规格 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学系统 | 无限远消色差光学系统 |  |
| 2 | 观察头 | 三目观察筒，45度，铰链组合360度旋转，固定式目镜筒，瞳距调节范围50-75mm，两档式分光比：双目：三目=100:0或0:100 |  |
| 3 | 目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10/22mm，视度可调，带测微尺 |  |
| 5 | 物镜 | 无限远长工作距平场明暗场消色差金相物镜 5XDIC、10XDIC、20XDIC、50X、100X |  |
| 6 | 物镜转换器 | 内定位5孔明暗场场转换器（带DIC插槽） |  |
| 7 | 机架 | 反射明暗场金相机架，采用低手位粗微调同轴，粗调行程9mm，焦面向上6.5mm，向下2.5mm，微调精度0.002mm，带有防止下滑的松紧调节手轮，带明暗场切换装置，带可变视场光阑，孔径光阑，中心均可调，带滤色片插槽与偏光装置插槽。 |  |
| 8 | 照明系统 | 采用外置式宽电压变压器，输入100-240V，输出12V5A，灯缘亮度连续可调且独立控制，带灯源亮度指示条，带红外感应功能 |  |
| 9 | 载物台 | 三层机械移动平台，平台尺寸：240X250，移动范围50X50mm，双向线轨传动，右手低手位控制 |  |
| 10 | 聚光镜 | 长工作距可拆卸聚光镜组，数值孔径N.A.0.3 |  |
| 11 | 摄影附件 | 0.5X C型接口，可调焦型 |  |
| 12 | 其它 | 起偏镜插板，固定式检偏镜插板，360度旋转式检偏镜插板，滤色片组，高精度测微尺 |  |
| 13 | 数码CCD | 2500万像素，彩色 |  |
| 14 | 分析软件 | 按照金相标准，自动评级、几何测量、定倍打印等功能，得到相关检验结果。 |  |
| 15 | 电脑 | 联想一体机电脑 23.8英寸(N5095 8G 256G Windows10 ) 黑 |  |

- 标的交付

2.1、交货时间：合同签订后20-45天交货。

3.2、付款方式：投标时请注明付款方式。

2.3、交货地点：嘉兴市，加西贝拉压缩机有限公司。

3、投标人资质

3.1、 合格的投标人应具有完全履行合同的能力。

3.2、 在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

3.3、 具有完善的质量保证体系。

3.4、 具有良好的银行资信和商业信誉。

3.5、 设备制造商须具有相关设计制造经验。

3.6、 经销商或代理商需提供相应的资质证明。

4、投标时必须提供一下资料

4.1、营业执照复印件、法人身份证复印件、授权投标人身份证复印件。

4.2、设备参数表、设备说明书、技术规格等。

4.3、报价单（必须包含税率、增值税专用发票、含税总价、清单明细、交货周期、付款方式、培训、维保周期等）。

5、投标时间、地点：

5.1、 投标截止日期：2023年11月14日下午4：30（北京时间），其后收到的投标文件，恕不接受。

5.2、投标文件一式三份(一正二副),正本、副本分别密封,注明项目名称、投标人名址、"正本"，"副本"字样及"不准提前启封"字样。信封上应加盖投标人公章。投标文件可采用送达或快递的方式递交，递送所需时间请自行考虑，快递方式必须在外包装上明显注明为标书和投标单位名称，以免误拆和废标。

5.3、 投标地点：加西贝拉压缩机有限公司设备管理部（办公大楼211室）

联系人：温磊  电话：0573-82861626  传真：0573-82586181

加西贝拉压缩机有限公司

设备管理部

2023年11月04日